## Tabelle1
Hardware Status | [7 empty] | 2015-04-11
Projekt | Projektname
Baugruppe | Name der Baugruppe
Entwicklungsphase | Demonstrator/Funktionsmuster/Prototyp/Nullserie/Serie
Entwickler | Name
Dokument | Version | Status
Spezifikation | B | erledigt, Review steht aus, in Arbeit, … |  |  |  | Anzahl Bugs | Aus Bugtracking System
Testspezifikation | A | erledigt, Review steht aus, in Arbeit, … |  |  |  | Bekannte Risiken | Welche technischen Risiken gibt es noch?
FMEA | 1st
Design Dokumentation (Detailed Design) | A
Inbetriebnahme-Protokoll |  | In Arbeit |  |  |  | Status | Wie ist der Status der Entwicklung?
Leiterplatten-Prüfanweisung | AE17 | Draft Version liegt vor
Schaltplan/Review | C | Version C liegt vor.
Layout/Review | C | Version C liegt vor. Anpassung der Stückliste erforderlich.
Testübersicht
Hardware Stand |  | Hardware A |  | Hardware B |  | Hardware C |  | Kommentar
Modul-Test |  | Testbericht | Status | Testbericht | Status | Testbericht | Status
Spannungsversorgung |  | VB_12_084 | Fail | VB_12_235 | Pass | VB_13_137 | Pass | Erledigt
Mikroprozessor und Peripherie |  | VB_12_088 | Fail | VB_12_234 | Fail | VB_13_143 | Pass | Erledigt
Druckeransteuerung |  | VB_12_090 | Pass | VB_12_239, VB_12_244 | Fail | VB_13_199 | Pass | Erledigt
LED Ansteuerung |  | VB_12_096 | Pass | --- | --- | --- | --- | Test muss nicht wiederholt werden.
Sicherung |  | VB_12_096 | Pass | --- | --- | VB_13_205 | Pass | Erledigt
…
Subsystem-Tests
Tests gegen Testspezifikation |  | --- | --- | VB_12_283, VB_12_286, VB_12_288 | Offen: 1 Pass: 65 Fail: 3 Gesamt: 69 |  |  | Finale Tests fehlen noch.